南方医科大学第五附属医院

院内采购文件

日期：2022年7月

目  录

第一部分 报名邀请函	3

第二部分 用户需求书	5

第三部分 合同模板	15

第四部分 报名相关事宜	24

第五部分 制作响应文件相关事宜	27

第六部分 相关格式模板	29

- 报名邀请函

根据我院业务发展需要，近期拟采购医疗设备1批。现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参与报名响应。

一、采购需求

| 子包 | 项目名称 | 项目编号 | 数量 | 单价限价 （万元） | 总限价 （万元） | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南方医科大学第五附属医院铅衣消毒柜项目 | NYWYH20220015 | 1台 | 18 | 18 | 介入科 |
| 2 | 南方医科大学第五附属医院除颤监护仪项目 | NYWYH20220016 | 1台 | 9.6 | 9.6 | 介入科 |
| 3 | 南方医科大学第五附属医院颈腰椎牵引床项目 | NYWYH20220017 | 1台 | 18 | 18 | 康复科 |
| 4 | 南方医科大学第五附属医院点式直线偏振光疼痛治疗仪项目 | NYWYH20220018 | 1台 | 23 | 23 | 康复科 |
| 5 | 南方医科大学第五附属医院中低频治疗仪项目 | NYWYH20220019 | 1台 | 5.3 | 5.3 | 康复科 |

备注：供应商可响应1个或同时响应多个子包。供应商须按要求单独提交每个子包的报名资料和响应文件。

二、响应单位资格要求

1.必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构参与响应的的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书）；

2.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在近三年的商业活动中无重大违法、违规、违纪、违约行为（提供承诺函，格式自拟）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，格式自拟)；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.参加本次采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）；

7.如参与者为代理经销商且代理产品为进口产品，须提供从制造厂商到代理经销商对所投产品的合法有效授权证明文件。

8.提供制造厂商的合格的营业执照、生产许可证（国产）、注册证或者备案证（适用于纳入医疗设备管理目录）；如为进口产品提供总代的营业执照、经营许可证。

9.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）；

10.本项目只允许为独立法人，不接受联合体。（提供声明函，格式自拟）。

（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

三、报名相关事项

1.报名所需提供资料及要求（详见附件1：采购文件）

2.报名截止时间：2022年7月27日  下午5点30分

3.报名方式：电子邮件报名。

4.评审时间及地点：视医院工作安排，以医院另行通知为准。

5.报名注意事项：因近期项目较多，请各供应商严格按报名要求准备好报名资料，在报名时间内尽可能提早报名，如出现不按报名资料要求整理报名文件导致报名不成功的，后果由供应商自负。

四、疫情防控要求

参加评审会议人员必须提供健康码和行程码、72个小时内的核酸检测阴性结果，粤康码黄码、红码者不得参会。(如有最新防疫政策要求，按最新的政策要求执行）

五、联系方式

冯老师：020-61780580（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

侯老师：020-61780086（项目需求咨询）

刘老师：020-61780096（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

- 用户需求书

子包1：铅衣消毒柜  1台

一、参数需求

1.规格：容量≥1500L ，双开门设计；

2.材质：外观医用耐腐蚀不锈钢；

3.重量：≥200kg；

4.箱体尺寸mm（L*W*H）：≥1100*830*1950；

5.▲臭氧产量：≥3.2g/h；

6.▲成雾量：≥420ml/h；

7.▲臭氧消毒浓度：≥60mg/m3；

8.电源（V/HZ)：AC220±10％V/50HZ；

9.总功率 （W)：600W；

10.显示屏：7寸彩色触摸屏；

11.存储空间：≥15套（围脖、铅帽等设置有独立挂勾）；

12.▲灭菌时间：≤152分钟，工作过程中全程无需人员看守，自动消毒，自动喷洒清洗液，自动风干；

13.工作湿度：≥72.3%；

14.工作温度、压力：常温、常压；

15.▲消毒方式：清洗液及臭氧混合消毒工作方式；

16.使用范围：有铅服的相关科室（介入室、手术室、放射科、心内科等）；

17.移动方式：应用医疗专用静音脚轮；

18.门控方式：微电脑密码控制，在工作状态时无法随意打开柜门，防止了灭菌状态臭氧的外泄；

19.控制方式：手动控制+定时控制；

20.主要硬件配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 清洗液 | 5 | 瓶 |
| 3 | 清洗液瓶托架 | 1 | 个 |
| 4 | 铅衣衣架 | 15 | 个 |

二、售后服务要求

1.保修期：验收合格后整机保修≥3年，保修期内每半年一次常规维护保养。

2.要求故障维修响应时间为1小时内，24小时内工程师能到达现场。

三、验收标准：

设备全部安装完成后投入正常使用20个工作日后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

四、供货期：签订合同后90天内完成供货。

五、付款方式：

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭

（1）收货证明；

（2）正式全额发票；

（3）验收合格证明；

收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

六、履约保证金：

医院在官网发布采购结果公告后7个工作日内，成交供应商需向医院缴纳成交金额5%作为履约保证金。

七、成交原则：

本项目采用综合评分法，按各供应商综合得分由高到低顺序排列确定成交候选人，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选人。

子包2：除颤监护仪   1台

一、项目参数需求

1.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

2.▲同步除颤和手动除颤中，能量分≥25档，可通过体外电极板进行能量选择，最小为≤1J，最大为≥360J。

3.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。

4.具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。

5.三步即可完成手动除颤操作。

6.病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。

7.可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

8.CPR心肺复苏抢救提示功能，可指导CPR操作。

9.3导心电监护功能，波形来源心电导联线，电极板或多功能电极片可选，并具备高大T波抑制能力。

10.▲具有≥26种心律失常分析。

11.▲1块电池可支持360J除颤210次以上，单ECG监测≥6 小时。

12.电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

13.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

14.成人、小儿一体化电极板，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。

15.	支持中文操作界面。

16.▲彩色TFT显示屏≥8.4英寸, 分辨率800×600，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

17.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

18.具备USB接口，数据可导出至电脑查看。

19.主机具备≥160小时趋势图和趋势表、≥240min录音存储。

20.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

21.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

22.具备良好的防水防尘性能：防水级别≥IPX4。

23.满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75m六面跌落冲击。

24.▲加配五导心电、无创血压、内置打印机等模块功能。

25.主要硬件配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含电源线） | 1 | 台 |
| 2 | 心电电缆 | 1 | 根 |
| 3 | 电极片、电缆及延长线测试负载 | 1 | 套 |
| 4 | 打印纸、导电膏 | 1 | 套 |

二、售后服务要求

1.保修期：验收合格后整机保修≥3年，保修期内每半年一次常规维护保养。

2.要求故障维修响应时间为1小时内，24小时内工程师能到达现场。

三、验收标准：

设备全部安装完成后投入正常使用20个工作日后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

四、供货期：签订合同后90天内完成供货。

五、付款方式：

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭

（1）收货证明；

（2）正式全额发票；

（3）验收合格证明；

收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

六、履约保证金：

医院在官网发布采购结果公告后7个工作日内，成交供应商需向医院缴纳成交金额5%作为履约保证金。

七、成交原则：

本项目采用综合评分法，按各供应商综合得分由高到低顺序排列确定成交候选人，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选人。

子包3：颈腰椎牵引床  1台

一、参数需求

1.单主机双人同时牵引。

2.▲最大牵引力：≥99公斤

3.▲牵引力在牵引过程中可随时增减牵引力，无需停机

4.▲缓牵缓停技术

5.▲牵引力及牵引时间应能设置上限锁定，以防止误操作，出现意外伤害

6.三种牵引方式：持续/标准间歇牵引方式、牵引力保留方式、三步起始牵引方式

7.治疗时间设置：≥99分钟

8.治疗数据自动存储，开机后无需重新设置

9.牵拉时间设置：≥99秒

10.间歇时间设置 ：≥99秒

11.颈椎牵引角度：手动调节

12.腰椎牵引角度：手动调节

13.颈腰椎加热温度调节：高、中、低三档设置

14.双腰牵也可扩展成双腰双颈

15.腰部加热袋外置

16.安全装置：电脑自动应急中断，手动应急中断

17.主要硬件配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 牵引床 | 1 | 个 |
| 3 | 腰牵吊架、腰牵带 | 1 | 套 |
| 4 | 颈牵吊架、颈牵吊带、颈牵加热袋、颈牵椅、颈牵立柱、颈牵三脚架 | 1 | 套 |
| 5 | 手持应急开关 | 2 | 个 |

二、售后服务要求

1.保修期：验收合格后整机保修≥2年，保修期内每半年一次常规维护保养。

2.要求故障维修响应时间为1小时内，24小时内工程师能到达现场。

三、验收标准：

设备全部安装完成后投入正常使用20个工作日后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

四、供货期：签订合同后90天内完成供货。

五、付款方式：

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭

（1）收货证明；

（2）正式全额发票；

（3）验收合格证明；

收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

六、履约保证金：

医院在官网发布采购结果公告后7个工作日内，成交供应商需向医院缴纳成交金额5%作为履约保证金。

七、成交原则：

本项目采用综合评分法，按各供应商综合得分由高到低顺序排列确定成交候选人，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选人。

子包4：点式直线偏振光疼痛治疗仪  1台

一、参数需求

（一）功能要求：通过照射人体的神经和痛患和穴位部位，穿透深度达10cm。对炎症性、神经性、创伤性疾患进行有效的无创治疗，有效的调节机体功能。

（二）技术参数

1.▲输出光：线偏振光。

2.▲主机上配有可左右旋转、上下折叠的独立活动显示器，显示器≥20×15cm，并能折叠于主机内，方便仪器的移动和运输。

3.▲主机与机体可分离，显示器可自定角度左右旋转≥180度，上下折叠≥90度，操作者可清晰的把握治疗进程。

4.主机和机体分别配有储物盒，方便透镜的存储。

5.输出光缆：Y型光导纤维束及光学过滤系统制成。一控双路同步输出，使波峰、波长完全同步一致。光缆一分为二，每条长度≥310cm。

6.▲具有光缆自检装置：当光缆插入不牢固时，会出现警告鸣响提示，照射也不能正常开始。

7.具有机内异常高温时停止照射的安全装置。当机器连续使用，主机内部达到一定的温度时，高温报警功能将自动启动，高温时指示灯亮并发出提示音，当主机内部温度恢复正常时，该安全装置停止工作，同时指示灯熄灭。

8.具有自动时间变换混合模式：在治疗过程中间歇时间会按设定的比例自动变化，即照射时间以1、1.5、2、3秒变换，间歇时间以1-6秒之间变换。

9.具有自动功率变换混合模式：在治疗过程中照射功率会按设定的比例自动变化，即照射功率80%、10%来回变换。

10.具有≥3种治疗声音提示,可以调节工作音量大小。

11.连续治疗模式：在不停止治疗的过程中可任意变换输出功率。

12.间歇照射治疗模式：照射时间以1秒，1.5秒，2-9秒之间以1秒的间隔跳动，结束时间是在1-9秒之间，以1秒间隔跳动。

13.输出功率调节：从额定值的10%-100%步距可调，步距≥10%，治疗过程中可任意调节输出功率。

14.具有照射显示灯提示功能：照射时，显示器上有绿色灯亮。照射结束时，显示器上有桔黄色灯闪烁。

15.▲B型探头前端与患者接触部分材料（黑色聚缩醛树脂）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求（提供检测报告）。

16.▲SG型探头前端与患者接触部分材料（白色聚缩醛树脂）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求（提供检测报告）。

17.C型探头前端与患者接触部分材料（乳白色硅橡胶）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求（提供检测报告）。

18.D型探头前端与患者接触部分材料（乳白色硅橡胶）通过细胞毒性试验、超敏反应试验、皮内反应试验等最严格的安全卫生试验均符合使用要求（提供检测报告）。

19.配有患者手持应急线控开关，患者可自行操作，控制线长≥2米。

20.具有治疗程序锁定及开启功能，触碰任何按扭都不会改变他的治疗程序。

21.在EMC检测报告中的发射试验与抗扰度试验均符合试验要求，对科室内其他设备及环境无任何影响（提供检测报告）。

22.治疗仪整机噪声≤60dB。

23. 主要硬件配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 推车 | 1 | 台 |
| 3 | 光导纤维束 | 1 | 条 |
| 4 | 万象臂 | 1 | 组 |
| 5 | 强磁夹头 | 1 | 组 |
| 6 | SG型探头 | 1 | 组 |
| 7 | B型探头 | 1 | 组 |
| 8 | LED显示器 | 1 | 个 |
| 9 | 电源线 | 1 | 条 |
| 10 | 患者自控线2米 | 1 | 条 |
| 11 | 过滤网 | 2 | 片 |

二、售后服务要求

1.保修期：验收合格后整机保修≥3年，保修期内每半年一次常规维护保养。

2.要求故障维修响应时间为1小时内，24小时内工程师能到达现场。

三、验收标准：

设备全部安装完成后投入正常使用20个工作日后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

四、供货期：签订合同后90天内完成供货。

五、付款方式：

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭

（1）收货证明；

（2）正式全额发票；

（3）验收合格证明；

收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

六、履约保证金：

医院在官网发布采购结果公告后7个工作日内，成交供应商需向医院缴纳成交金额5%作为履约保证金。

七、成交原则：

本项目采用综合评分法，按各供应商综合得分由高到低顺序排列确定成交候选人，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选人。

子包5：中低频治疗仪  1台

一、参数需求

1.显示屏：≥7 寸彩色液晶触摸屏；

2.▲输出通道：≥4 路，最多可同时治疗≥4 个人；

3.▲治疗模式：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式共六种；

4.▲自增功能：带有自增功能，避免患者在治疗过程中产生适应性；

5.处方设计：单个治疗模式内参数三段式程序设计；

6.专家模式：≥20 个自定义专家处方；

7.触摸次数：单次治疗触摸操作次数为3 次；

8.负压吸引：开始治疗后即进入连续吸引，以确保治疗电极轻松、有效地固定，按开始键后自动进入安全吸引模式；

9.▲工作频率：低	频 1-1000Hz，中	频 2000-3000Hz，干扰电 4000-5000Hz；

10.差频频率范围：0-1000Hz；

11.低频调整范围：双路均为1-1000Hz，调制幅度应具有：0%、70%、100%；

12.动态节率：为1s-6s；

13.最大输出电流≤60mA；

14.吸附负压：0-40KPa，极限负压值为-40KPa；

15.安全设置：按防电击类型分类:   II类，设备；按防电击的程度分类：BF型；按GB4208规定的防护程度分类；零启动自动安全锁功能；

16.电流类型至少包含：干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式(LF)；

17.治疗时间设定范围：0～99 分钟，以1 秒为单位显示倒计时剩余治疗时间；

18.设备尺寸（L*D*H)：≥52*40*15cm；

19.主要硬件配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 负压阀A | 4 | 个 |
| 3 | 负压阀B | 4 | 个 |
| 4 | 吸水海绵A | 4 | 个 |
| 5 | 吸水海绵B | 4 | 个 |
| 6 | 输出线 | 4 | 条 |
| 7 | 电源线 | 1 | 条 |
| 8 | 排水管 | 1 | 条 |

二、售后服务要求

1.保修期：验收合格后整机保修≥2年，保修期内每半年一次常规维护保养。

2.要求故障维修响应时间为1小时内，24小时内工程师能到达现场。

三、验收标准：

设备全部安装完成后投入正常使用20个工作日后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

四、供货期：签订合同后90天内完成供货。

五、付款方式：

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭

（1）收货证明；

（2）正式全额发票；

（3）验收合格证明；

收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

六、履约保证金：

医院在官网发布采购结果公告后7个工作日内，成交供应商需向医院缴纳成交金额5%作为履约保证金。

七、成交原则：

本项目采用综合评分法，按各供应商综合得分由高到低顺序排列确定成交候选人，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选人。

备注：

1.以上所有项目标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2. 以上项目标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分

- 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

南方医科大学第五附属医院

***************项目

采购合同

合同编号：

甲方：南方医科大学第五附属医院

乙方：

签署地点：广东·从化

甲方：南方医科大学第五附属医院

甲方合同编号：

联系人：

电话：

地址：

开户行：

账号：

纳税识别号：

乙方：

乙方合同编号：

联系人：

电话：

地址：

开户行：

账号：

纳税识别号：

南方医科大学第五附属医院******项目采购合同

甲方：南方医科大学第五附属医院

乙方：

1.合同采购的设备

根据南方医科大学第五附属医院**********项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》中关于“合同”的部分的规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经协商一致确定，甲方向乙方订购***********，为明确双方的权利和义务，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 品名 | 注册证名称 | 品牌型号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见附件1《配置清单》 |

2.合同总价

总价为：（大写）人民币**********元整（￥***********.00），该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同履行期间合同总金额不变。

3.合同组成

3.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、报价文件、会议纪要等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.2 在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

3.3 若以上不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同签订生效后 **** 天内。

5.2.2 乙方交货地点：运输及交货至甲方指定地点。

5.3 合同设备的安装

5.3.1 乙方负责合同项下所有采购设备的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收

5.4.1 合同采购的设备全部安装完成后 20个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行，验收时如发现乙方所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同约定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的补充，更换设备或部件等有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的按期成功完成，换货的时间包含在验收时间中不予延期，换货的相关费用由乙方承担。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6. 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备质保期为本项目有关部门验收合格签字之日起****年，质保期内免费维修和更换零配件，保修期过后终身维修，仅收取零件费用。

6.3 保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。设备发生故障后，乙方故障维修响应时间为****小时，****小时内工程师能到达现场，****小时内修复，如不能修复，乙方保证提供同型号设备备用机于甲方使用。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法使用而引致设备发生故障损坏；

（2）甲方擅自改装设备；

6.4 因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方负责将设备接入医院网络系统，所产生的所有费用包含在合同总价当中，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

7. 付款办法

合同签订后凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明，由甲方审核后3个月内向乙方支付合同总金额的100%。

8. 履约保证金

8.1乙方收到中标通知书后7个工作日内，乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式向甲方提交履约保证金，履约保证金的金额为合同总金额的金额5%，即人民币（大写）：****元整，小写：￥****.00元。如逾期未缴纳，按自动解除合同处理。甲方有权追究乙方违约责任。

8.2乙方履行合同所有义务后30天日内，甲方向乙方无息退还履约保证金。

8.3若乙方有任何违约行为，甲方有权根据合同毁约条款扣除履约保证金，并视情节轻重给予适当处罚，其中被扣除的部分款项，乙方须在5个工作日内将扣除部分补齐，以保证履约保证金完整性。

9. 技术服务

9.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

9.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

10.不可抗力

10.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同履行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的履行问题。

11. 索赔

11.1甲方如对乙方供应的设备质量或安装质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同履行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并赔偿甲方由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.3  如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12. 违约与处罚

12.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付款项3‰的违约金，违约金累计不超过欠付费用的3%。

12.2 乙方未能按时交货、未能按时验收合格、未能按时完成维修等未按时完成合同约定义务的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，逾期超过三十日的，乙方需向甲方另行支付合同总价的10%的违约金，且甲方有权单方解除本合同，乙方于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项。

12.3 乙方交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额5%的违约金。

12.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额7.5%的违约金。造成甲方损失的，还应予以赔偿。

12.6 本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

13.合同解除

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即解除本合同。

14. 纠纷的解决方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院管辖。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

15.其他

15.1履约期间，甲方每半年将按《南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量化表》对供应商履约行为进行考评一次，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，纳入甲方黑名单管理。

15.2 本合同正本陆份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执壹份，本合同自甲乙双方签署之日起生效。

15.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

(以下无正文)

签署页

甲方：南方医科大学第五附属医院          乙方：

法定代表人或授权代表：		           法定代表人或授权代表：

地址：                                  地址：

电话：                	               电话：

日期：    年    月    日     	           日期：    年    月    日

附件1

配置清单(单台/单套)

| 序号 | 名称 | 型号/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

附件2：

南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量表

（1）设备器材科评价（占70%）

| 序号 | 供应商 | 货物/服务/工程名称 | 开标时间 | 质量水平评价 |  |  | 响应能力评价 |  | 服务能力评价 |  |  | 履约合作评价 |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  | （20分） |  | （25分） |  |  | （15分） |  |  |
|  |  |  |  | 与报价响应文件要求的一致性 | 服务/工程品质 | 质量管理措施 | 服务及时性 / 工 程 进 度 把 控能力 | 沟通协 调能力 | 配套售后服务质量 | 故障或应急到修的能力 | 服务态度 | 合同完全履约情况 | 性价比情况 |  |
|  |  |  |  | 15分 | 10分 | 15分 | 15分 | 5分 | 10分 | 10分 | 5分 | 10分 | 5分 |  |

（2）招标采购办公室评价（占30%）

| 序号 | 供应商 | 货物/服务/工程名称 | 开标时间 | 及时性 |  |  |  | 投诉 | 履约合作评价 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  |  | （30分） | （30分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同签订的及时性 | 安装/实施/到位的及时性 | 培训的及时性与全面性 | 故障解决的及时性 | 收到科室的电话/书面投诉 （每收到一次投诉扣10分） | 非正当理由中止合同 | 服务态度 | 性价比情况 | 消化涨价的能力 |  |
|  |  |  |  | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 30分 | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 |  |

注：履约期间每半年将按《南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量化表》，对供应商履约行为进行考评一次，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，纳入黑名单管理。

- 报名相关事宜

一、报名注意事项：

（一）请在报名截止时间前完成电子邮件报名，以便做好采购评审前的准备工作。电子邮件报名需提供资料：

1.报名表（Word文档版和PDF版）

2.报名资料（电子版PDF）

3.温馨提示：

3.1报名表要求：

①Word版：将报名表下载填入相关信息

②PDF版：将报名表下载打印后，手写填写相关信息并盖章后扫描成PDF版。

3.2报名资料按相关格式要求整理后打印成纸质版（双面打印），加盖公章后扫描成PDF版。

3.3报名邮箱地址：nywycgb@126.com，邮件名、文件名格式：项目名称+项目编号+公司名全称。（如：南方医科大学第五附属医院手术床项目+ NYWYH202100021 +公司名称）

3.4报名资料邮件发送后电话联系医院确认是否收到资料。

3.5报名注意事项：因近期项目较多，请各供应商严格按报名要求准备好报名资料，在报名时间内尽可能提早报名，如出现不按报名资料要求整理报名文件导致报名不成功的，后果由供应商自负。

（二）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（三）供应商应如约参与我院采购评审会议，如因特殊情况未能参加需提前1天告知，无故缺席将被记入我院供应商不良信用档案。

（四）报名供应商需仔细阅读报名注意事项，如不按照报名注意事项要求进行报名，后果由供应商自负。

（五）报名资料除封面外其他材料请双面打印。

（六）材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

二、报名需提供的资料，包含但不限于：

第一部分：设备

- 封面（详见相关格式文件）

- 目录（详见相关格式文件）

- 用户需求偏离表

- 报价单

- 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）

- 供应商医疗器械经营许可证或备案凭证（如为医疗器械）

- 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件）

- 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件）

- 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件）

- 厂家生产许可证

- 产品注册证或备案凭证（如为医疗器械）

- 无专机专用耗材保证函(如为无专机专用耗材设备)

- 同型号产品2018年1月1日以来医院业绩清单（详见相关格式文件，需提供中标通知书、合同、发票其中一种，须自行提供业绩清单中的医院级别证明）

- 产品配置清单、技术参数

- 产品彩页

- 具有独立承担民事责任能力的承诺函（格式自拟）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在近三年的商业活动中无重大违法、违规、违纪、违约行为的承诺函（格式自拟）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，格式自拟)；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）

- “信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图

- 没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的承诺函（格式自拟）

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟）

- 不是联合体参加本项目的声明函（格式自拟）

- 公平竞争承诺书（详见相关格式文件）

- 响应单位认为需补充的相关资格文件或证明

第二部分：维修零配件报价

1．维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

（提供销售给医院同品牌同型号的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。）

2．厂家提供的售后服务授权书。（如为进口产品）

3．设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函。

- 制作响应文件相关事宜

一、响应文件制作注意事项：

1.根据响应文件需提供的资料目录，制作完整的响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，打印出来后一定要清晰，看不清或者模糊当不提供该项资料处理。

3.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入评审环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

二、响应文件需提供的资料，包含但不限于：

第一部分：设备

- 封面（详见相关格式文件）

- 目录（详见相关格式文件）

- 评分自查表（报名成功后获取）

- 用户需求偏离表

- 报价单

- 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）

- 供应商医疗器械经营许可证或备案凭证（如为医疗器械）

- 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件）

- 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件）

- 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件）

- 厂家生产许可证

- 产品注册证或备案凭证（如为医疗器械）

- 无专机专用耗材保证函(如为无专机专用耗材设备)

- 同型号产品2018年1月1日以来医院业绩清单（详见相关格式文件，需提供中标通知书、合同、发票其中一种，须自行提供业绩清单中的医院级别证明）

- 产品配置清单、技术参数

- 产品彩页

- 具有独立承担民事责任能力的承诺函（格式自拟）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在近三年的商业活动中无重大违法、违规、违纪、违约行为的承诺函（格式自拟）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，格式自拟)；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）

- “信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图

- 没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的承诺函（格式自拟）

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟）

- 不是联合体参加本项目的声明函（格式自拟）

- 公平竞争承诺书（详见相关格式文件）

- 响应单位认为需补充的相关资格文件或证明

第二部分：维修零配件报价

1．维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

（提供销售给广东省内三甲医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。）

2．厂家提供的售后服务授权书。（如为进口产品）

3．设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函。

- 相关格式模板

# 封面模板

# 项目名称：

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 目录模板（报名文件）：

# 目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分：设备 |  |  |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 3 | 用户需求偏离表 | 第( ～ )页 |
| 4 | 报价单 | 第( ～ )页 |
| 5 | 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件） | 第( ～ )页 |
| 6 | 供应商医疗器械经营许可证或备案凭证（如为医疗器械） | 第( ～ )页 |
| 7 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 8 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 9 | 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件） | 第( ～ )页 |
| 10 | 厂家生产许可证 | 第( ～ )页 |
| 11 | 产品注册证或备案凭证（如为医疗器械） | 第( ～ )页 |
| 12 | 无专机专用耗材保证函(如为无专机专用耗材设备) | 第( ～ )页 |
| 13 | 同型号产品2018年1月1日以来三甲医院业绩清单（详见相关格式文件，需提供中标通知书、合同、发票其中一种，须自行提供业绩清单中的医院级别证明） | 第( ～ )页 |
| 14 | 产品配置清单、技术参数 | 第( ～ )页 |
| 15 | 产品彩页 | 第( ～ )页 |
| 16 | 具有独立承担民事责任能力的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 17 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 18 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，格式自拟)； | 第( ～ )页 |
| 19 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 20 | “信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图 | 第( ～ )页 |
| 21 | 没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 22 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 23 | 不是联合体参加本项目的声明函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 24 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 25 | 响应单位认为需补充的相关资格文件或证明 | 第( ～ )页 |
| 第二部分：维修零配件报价 |  |  |
| 1 | 维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。 | 第( ～ )页 |
| 2 | 厂家提供的售后服务授权书。（如为进口产品） | 第( ～ )页 |
| 3 | 设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函。 | 第( ～ )页 |

# 目录模板(响应文件)

# 目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分：设备 |  |  |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 3 | 评分自查表（报名成功后获取） |  |
| 4 | 用户需求偏离表 | 第( ～ )页 |
| 5 | 报价单 | 第( ～ )页 |
| 6 | 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件） | 第( ～ )页 |
| 7 | 供应商医疗器械经营许可证或备案凭证（如为医疗器械） | 第( ～ )页 |
| 8 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 9 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 10 | 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件） | 第( ～ )页 |
| 11 | 厂家生产许可证 | 第( ～ )页 |
| 12 | 产品注册证或备案凭证（如为医疗器械） | 第( ～ )页 |
| 13 | 无专机专用耗材保证函(如为无专机专用耗材设备) | 第( ～ )页 |
| 14 | 同型号产品2018年1月1日以来三甲医院业绩清单（详见相关格式文件，需提供中标通知书、合同、发票其中一种，须自行提供业绩清单中的医院级别证明） | 第( ～ )页 |
| 15 | 产品配置清单、技术参数 | 第( ～ )页 |
| 16 | 产品彩页 | 第( ～ )页 |
| 17 | 具有独立承担民事责任能力的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 18 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 19 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，格式自拟)； | 第( ～ )页 |
| 20 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 21 | “信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图 | 第( ～ )页 |
| 22 | 没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 23 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 24 | 不是联合体参加本项目的声明函（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 25 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 26 | 响应单位认为需补充的相关资格文件或证明 | 第( ～ )页 |
| 第二部分：维修零配件报价 |  |  |
| 1 | 维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。 | 第( ～ )页 |
| 2 | 厂家提供的售后服务授权书。（如为进口产品） | 第( ～ )页 |
| 3 | 设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函。 | 第( ～ )页 |

# 报价单模板：

报价单

| 项目名称 | 产品注册证名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 上市时间 | 初始报价 （元/台） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  | 合计金额大写： |  |  |  |  |

温馨提示：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

附加内容：

附加说明：

1）供货期（二选一）：

①接院方通知后       天内完成供货；

②合同后签定后       天内完成供货。

2）保修期：验收合格后整机保修       年；

3）卖方故障维修响应时间为      小时，      小时内工程师能到达现场；     小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方使用；

4）提供：□维修培训  □维修手册   □电路图   □维修密码     □软件终身免费重装升级   □数据采集的接口协议

5）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

主要零配件价格：

专机专用耗材报价（如有）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日期：  年   月    日

用户需求偏离表模板：

用户需求偏离表

一、参数需求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

二、售后服务要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

三、供货期要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

四、验收标准

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

五、付款方式

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

六、履约保证金

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

七、合同条款

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

2018年1月1日以来同型号产品业绩清单（医院）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

注：1.需提供完整合同、中标通知书、发票其中一种作为附件。

2. 须自行提供业绩清单中的医院级别证明。

# 法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目采购活动中院内采购报价等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期 ：

公平竞争承诺书模板

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 项目名称        、项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

公司名称：（加盖公章）

时间：  年    月   日

无专机专用耗材保证函(无专机专用耗材设备)

保证函

本公司郑重承诺：本公司保证所销售的产品无专机专用耗材，否则负责赔偿买方的损失并承担相应的法律责任。此外，买方有权取消本公司的成交资格。

公司名称：（加盖公章）

时间：  年    月   日

关于资格和响应文件的声明函模板

关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵院项目名称:          （项目编号：             ）采购邀请，本签字人愿意参加项目响应，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（相关证明文件附后）

2.本单位最近三年企业及其法定代表人未被人民法院列入“失信被执行人名单”。（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）

3.本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日